设备技术参数

| 包件 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 数量（台） | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 蜡块柜 | 1、每组规格：≥450*478*1295mm，单节规格：≥450*478*390mm，底座尺寸:≥450*478*125mm； 2、采用宝钢SPCC冷轧钢板，底座≥1.2㎜冷轧钢板，箱体≥0.8㎜冷轧钢板，抽屉≥0.8㎜冷轧钢板，柜体表面处理脱脂除油、锌系磷化、粉末喷涂，颜色可与现有柜体相同。 3、整体结构为组合式，每组3节，每节6抽，每组18抽，每组配底座1只，每组可负载450公斤。抽屉为标准件，能自由组合和互换。每个抽屉可放标准蜡块≥670块，每组可放标准蜡块≥12000块。 4、抽屉：采用蜡块专用抽，每抽配钢质固定隔条。 ▲5、柜体无折弯无焊缝，防脱落保护装置，有防虫蛀防腐蚀的装置。 6、拉手：ABS塑料暗拉手；标签槽：一体化冲压成型。 ▲7、提供检测机构出具的蜡块柜检测报告，以下检测内容均合格： 7.1临边垂直度，面板、框架对角线长度＜1000mm，≤2mm（非折叠式），平整度（面板、正视面板件）≤0.03mm，位差度≤0.8mm，所有分缝（非设计要求时）≤0.8mm，抽屉下垂度≤3mm，摆动度≤5mm，着地平稳性（底脚与水平面的差值）≤0.5mm。柜体甲醛释放量≤0.05mg/m³。 7.2柜类塑料件应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 7.3柜类金属件外观要求：焊接件：焊接处应无脱焊，虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边，飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7.4柜类整体须具备很强的耐腐蚀性，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾1000h，涂层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8、质保期：整机保修1年。 | 台 | 5 | 3000.00 |
| 2包 | 抢救车 | 1、外形尺寸：≥700*500*1000MM 2、车体材质：塑钢。 ▲3、车体内装有五层抽屉，4个小号抽屉，1只大号抽屉。可自由存放不同的药品和物品，抽拉轻存储更具安全性。 4、配有不锈钢护栏，配有隐含式副工作台，方便护士记录使用。 5、超静音脚轮，对角刹车，作业及推动中安静无异音。 6、带有可伸缩输液架，四爪钩设计，方便快速输液，带有心肺复苏板，便捷式精简设备，可为抢救节省时间。 7、 配件还有两个垃圾桶，区分不同的垃圾。 8、带有把手，符合人体学设计，推动更方便。 ▲9、质保期：整机保修1年。 | 台 | 1 | 4800.00 |
|  | 电热恒温干燥箱 | - 1、温度范围：50°C~200°C；温度均匀度：≤最高工作温度±3.5%；温度波动度：±1°C - 2、箱内循环方式：自然对流 - 3、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 - 4、外部尺寸W×D×H（cm）：83×66.5×77.2；内部尺寸W×D×H（cm）：50×50×55；内部容积（L）：137 - 5、搁板：3层 - 6、电源：1Ø 220V 50Hz；功率（W）：2000 - 7、外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS不锈钢板。 - ▲8、无玻璃内门，外门有观察窗。 - ▲9、顶置出风口，开关方便。 - ▲10、LED数码管显示P.I.D.温度控制器，控温精准； - 11、连续运行或定时运行：0~9999min； - 12、具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 - ▲13、内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。 ▲14、可抽拉活动式搁板，间距可调。 ▲15、质保期：整机保修1年。 | 台 | 1 | 5000.00 |
|  |  |  | 合计 | 7 | 24800.00 |